DF-1型集热式磁力加热搅拌器使用说明书

- 简介

DF-1型集热式磁力加热搅拌器，广泛用于各大中院校、环保，卫生、防疫、石油、化工、医疗等单位。本仪器性能好、无噪声、无振动、升温快，是实验人员理想必备的工具。

二、性能

1、电源：单相交流 220V±10V 50HZ 
2、整机功率：960W

3、搅拌功率：40W

4、加热功率：≤800W

5、无级调速：起动～2000转／分
6、控温范围：RT-299℃

7、温度波动：≤0.5℃

三、使用方法
1、电源、盛杯准备就绪，打开不锈钢容器盖，将盛杯放在不锈钢容器中间，往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度，将搅拌子放入盛杯溶液中。开启电源开关，指示灯亮，将调速电位器按顺市政方向旋转，简便转速由慢到快。调节到要求转速为止。

2、要加热时，连接温度传感器探头，将探头夹在支架上，移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米，但不能影响搅拌。

3、打开电源开关，在约1分钟后仪表上排红色数码显示为400，下排为0.0，静止30秒后，上排显示值为现时的水温，按    /SET键，上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的设定温度，再按一下    /SET键，上排显示为ST，仍按一下    /SET 键，回到上排显示的实际温度，此时，待数秒后，智能表开始记忆工作。

如果要想改变智能表的参数，如重新设定更高的温度（或者原来设定的误差太大）如果想改变智能表的参数，如重新设置更高的温度（或者是原来设定的温度误差太大），需按    /SET键，上排显示SP，按▲或▼键，使下排显示为所需要的温度，再按   /SET键，上排显示ST，仍按    /SET键，上排显示为实际温度。此时按住    /AT键20秒后，RUN灯闪烁，仪表开始自整定，待自动来回（指自动升温到设定温度时停止加热，退至低于设定温度时由开始加热）两次后自调整结束后RUN灯灭，仪表又得出一组永远不变能克服超温的参数。需按

/SET键，上排显示为SP，按▲或▼键，使下排显示为需要设定的温度。

4、如工作中搅拌子出现跳子现象，请关闭电源重新开启，速度由慢至快，调节使之恢复正产。

四、注意事项

1、为确保您的人身安全，请使用三相安全插座，使用时必须妥善接地。
2、加热时间一般不宜过长，间歇使用能延长寿命。中速运转可连续工作8小时，高速运转可连续工作4小时。

3、不锈钢容器没有加入导热油时以及没有连接温度传感器时请千万不要开启控温开关，以免电热管及恒温表损坏。

4、用本仪器前请仔细阅读说明书，以免造成不必要的麻烦。

5、常时间不用，请擦试干净置于干燥通风处。

6、本公司产品三包一年，终身维修。（使用不当或人为损坏酌收工本费）请放心使用。

江苏省金坛市环与科学仪器厂

地址：金坛市环城北路６９号

电话：0519-2829730

传真：0519-2885958

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net