CHA-S数显气浴恒温振荡器

一、产品简介：
    气浴恒温振荡器(又称空气恒温摇床)是一种温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点：①温控精确，数字显示。②设有机械定时。③万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。④无级调速，运转平稳，操作简便安全。

二、技术指标：
转速范围：起动—300r/min
温控范围：室温—50℃
温控精度：±0.5℃
振 幅：20mm(往复)
加热功率：800W
装瓶量：试管： ∮16 × 300
100ml ×24、200ml ×15
电 源：交流220V 50Hz
网夹具尺寸：480 × 420mm

三、使用说明：
1：在转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。
2：仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应清洁整齐，通风干燥(避开热源干扰)。
3：使用仪器前，先将调速旋钮置于最小位置，关“振荡开关”。
4：装培养试瓶。为了使仪器工作时平衡性能好，避免产生较大的振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
5：接通外电源定时是常闭,可根据工作需要设置2小时以内整机电源的定时。

6： 打开振荡开关,选择往复、缓慢调节调速旋钮，达到所需的转速。
7：打开温控源开关，约1分钟后仪表上排红色数码显示400，下排为0.0，静止30秒后，上排显示值为现时实温，下排为所设定的温度显示，出厂前的试机设定，要想改变设定温度，按      /SET键，使上排显示SP字样，按▲或▼健，使下排显示为所需要设定的温度。然后按      /SET键两次，恢复到上排实温状态，仪器数秒后便开始升温工作。

四、维护保养：
1：正确使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态可延长仪器的使用寿命。
2： 仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上；清洁轴流风机上的灰尘； 检查保险丝，控制元件及紧固螺钉。
3：传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基)．仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1／3。
4：仪器经长期使用，自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声；传动部分轴承磨损；皮带松动或出现裂纹；加热恒温出现异常；电控元件失效……等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

电话： 0519-2829730

传真： 0519-2885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net