调速振荡器使用说明书

一、产品简介
   调速多用振荡器是一种培养制备生物样品的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验设备。仪器为落地式，整机重心底，在连续往复振荡工作中平稳可靠，其主要特点：①万能弹簧试瓶架特别适合作多种对试验的生物样品的培养制备；②设有机械定时；③无级调速，操作简便安全。

二、技术指标：

| 型号 参数 | HY－2 ZD－2 | HY－4 ZD－4 |
| --- | --- | --- |
| 转速范围 | 起动－360r/min | 80－300r/min |
| 振幅 | 20mm | 20mm |
| 装瓶量 | 试管：Ф16×200 | 试管：Ф16×130 |
| 定时范围 | 100ml×15 200ml×9 | 100ml×12 200ml×6 0~120min(或常开) |
| 电源 | 交流220V 50Hz | 交流220V 50Hz |
| 外形心寸 | 520×340×300 500×320×260 | 440×310×240 500×300×200 |

三、使用说明：

3.1在转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。

3.2仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应清洁整齐，温度适中，通风良好。

3.3使用仪器前，先将调速旋钮置于最小位置。

3.4装培养试瓶，为了使仪器工作时平衡性能好，避免产生较大的振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。

3.5选择定时，将定时器旋钮调至“定时”或“常开”位置。

3.6接通外电源，将电源开关置于“开”的位置，指示灯亮。缓慢调节速度旋钮，升至所需转速。

3.7每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置，再将定时器置“零”，关电源开关、切断电源。

四、维护保养：
4.1正确地使和注意仪器的保养，使其外于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。 
4.2仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上；检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
4.3传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂（1号钙－钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。
4.4仪器经长期使用，自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机有不正噪声；传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹；电控元件失效等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

五、整机清单：

1、整机 1台   2、电源线 1根   3、维修卡 1份  4、说明书 1份

4、产品彩页 1份

*特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

订货热线：0519-82829730

手机：013706143380

夜间值班: 0519-82850076

传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net