普通实验室离心机的使用维护及故障排除

离心机是利用离心力对混合溶液进行快速分离的专门设备，它的用途十分广泛，如在生化研究中对所研究的对象，如：生物细胞、病毒、血清。蛋白等有机物、无机物溶液、悬浮液及胶体等样品进行分离、浓缩、提取等制备工作．其中以普通的离心机（转数在4000～5

000 r/min）最常见．下面就简要介绍普通离心机为例的维护修理.

普通离心机由电动机、转盘、调速器。套管、底座等组成，其中电动机是轻载时转速高，但随着负载的增加转速则会急剧下降。

1使用及维护

（l）在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面（台面）．

（2）使用时机壳要接地线．

（3）使用时负载必须平衡，安装符合时必须对称安置．

（4）在打开开关调速旋扭应指在“0”位．

（5）在打开开关调速旋扭开到最大，正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡．

（6）使用完毕，应将调速旋扭档逐档旋回至“0”，然后让它自行停转，严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖．

（7）使用中，如发现声音不正常，应立即关机，并进行检查维修．

（8）应定期（一年左右）检查整流子和电刷的磨损情况．有磨损过度的应立即更换．

（9）电动机的轴承应定期加注润滑脂．

2常见故障的排除

（l）通电后，电机不转：首先对电源线、插头、插座进行检查，如有损坏则应更换，如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱．如损坏或开脱则更换损坏元件，重焊连线．如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路（内部）如是连线圈断脱可以重焊．如是线圈内部断路则只能重绕线圈．

（2）电动机转速达不到额定转速：首先检查轴承，如轴承损坏则更换轴承．如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂．检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合，如整流子表面有异常，如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨．如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中，是否有短路的现象，如有则应重绕线圈．

(3）震动剧烈、噪音大：检查是否有不平衡的问题存在．固定机器的螺帽松动．如有则固紧．检查轴承是否损坏或弯曲．如有则更换轴承．机器外罩变形或位置不正确发生摩擦．如有则对其进行调整．

（4）天冷时低速档不能启动：润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住．开始时，可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油．

（5）整流子与电刷之间间隙太大：检查整流子表面是否平整，如表面不平整可以用砂纸打磨．如问题是电刷与整流子接触不良．如果接触不良则用细砂纸将其部位打磨，重新调整电刷与整流子之间的配合．电刷质量不合格．如是这个故障则只能更换电刷．如以上无问题，则检查磁场线圈是否有局部短路或通地或是转子线圈有局部短路或断路，如以上情况无论出现哪一个都得重绕磁场线圈或是重绕转子线圈．

全称：江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

联系人：于 健

手机：013706143380

订货热线：0519-2829730

夜间值班: 0519-2850076

传真： 0519-2885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net