1810-B型石英双重纯水蒸馏器说明书

- 简介：

本仪器适合实验室制备二次蒸馏水之用。仪器的材料全部采用优质石英玻璃制成。蒸馏的水不于任何金属接触，因此纯水质量较好。

- 安装：

仪器开箱后将冷凝管取出来，消毒后插入横式烧瓶的磨口上蒸馏水的的出水口（应面向前面），使水位器上管口的橡皮管另一端套在冷凝管的上出水口上，前一段短橡皮管套在水位器出水口部，但应注意管路畅通，并不得高于出水口处的水平线，以免影响蒸馏瓶内的水位，现用橡皮管套在冷凝管下部进水口，并与水源相连，自来水即由冷却管、水位器到横式烧瓶内，其水位高度由水位器控制，冷却水的路线是自来法，进入二次冷却管的下进水口，经由上出水口流入一次冷却管的下进水口，由上出水口流入水位器，在初次蒸馏时，接通电源，一次蒸馏先行开始，蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中，待水位达到应有的高度后（约1小时）插上二次电源插头，二次蒸馏开始蒸馏，出来的蒸馏水纯度有进一步提高，每小时出水量2000毫升-2500毫升左右。

- 仪器的清洗：

在蒸馏一段时间后，水垢就骤在横式烧瓶内及加热管表面上，这时必须要进行清洗，清洗的次数主要视自来水的硬度和使用时间而定，如仪器长时间不进行清洗，要影响蒸馏效果，严重的要损坏加热管，并清洗时间要延长。

清洗步骤：

- 切断电源，关上自来水。

- 加入浓盐酸100毫升到横式烧瓶内，与瓶内的水释盐酸，如积垢教多盐酸可多放点，数分钟后由水位器放出，最后用自来水冲洗数次，为了清除微量盐酸，可将烧瓶前后摇动，使不宜清洗的死角冲洗干净为止。

3．当再次蒸馏时，开始10分钟内所蒸馏的水，舍去不用。

- 注意事项：

采用二次蒸馏装置必须注意水位的控制，因冷却的水不再经过水位器就直接排放掉，烧瓶水位只能依赖烧瓶及进行控制水位器来进行控制，在任何情况下，烧瓶内水不允许放完，因此烧瓶容积不宜小于20升（即4小时以上的蒸馏量），不然，在蒸馏时应经常加水，以免断水而烧坏仪器。

本仪器适合实验室制备二次蒸馏水之用，基本结构形式与A型纯水蒸馏器相同，蒸馏水纯度又进一步提高，在初次蒸馏时，一次蒸馏器先行开始，蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中，待水位达到应有高度后（约1小时）二次蒸馏开始蒸馏。纯水产量2000-2500ml/h。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

手机：013706143380

订货热线：0519-2829730  2989730

传真： 0519-2885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net